EDF文件存储简介

EDF格式介绍

EDF文件格式是一种用于交换和存储多通道生物和物理信号的标准文件格式。主要分为文件头信息和数据存储区域两大部分：

文件头信息：

前半部分：

- 版本格式：占8个字节，用于标识EDF文件的版本，通常为“0”表示原始EDF格式。

- 病人信息：占80个字节，记录患者的相关身份识别信息。

- 采集信息：占80个字节，包含本地记录的相关识别信息，比如记录的地点、设备编号等。

- 开始日期：占8个字节，记录数据采集的开始日期，格式为“dd.mm.yy”（日.月.年）。

- 开始时间：占8个字节，记录数据采集的开始时间，格式为“hh.mm.ss”（时.分.秒）。

- 文件头记录大小：占8个字节，记录整个文件头的大小，包括前半部分的通用信息和后半部分每个通道的详细信息。一般为（总的文件头信息256字节 + 导联个数×256字节）。

- 保留位：占44个字节，目前未被使用。

- 数据记录数量：占8个字节，表示数据记录的单位数量。如果该值为-1，则表示数量未知。

- 每条数据记录的持续时间：占8个字节，表示每条数据记录的持续时间，单位为秒。

- 信号数目：占4个字节，表示采集的信号通道数，即导联的数量。

后半部分：对于每个信号通道，都有256个字节的信息来详细描述：

- 信号标签：占16个字节，用于标识信号的名称，比如“EEGfpzcz”表示脑电图的某个导联，或者“body temp”表示体温等。

- 传感器类型：占80个字节，描述信号采集所使用的传感器类型。

- 物理单位：占8个字节，说明信号的物理量单位，例如“uv”（微伏）用于脑电图信号，“degreeC”（摄氏度）用于体温信号等。

- 物理最小值和最大值：各占8个字节，分别表示信号的物理量可能的最小值和最大值。

- 数字最小值和最大值：各占8个字节，分别表示经过数字化处理后信号的最小值和最大值，通常与A/D转换的范围相关。

- 滤波参数：占80个字节，记录对信号进行预处理时所使用的滤波器的相关参数，如高通、低通滤波的频率等。

- 每个数据记录中的采样数：占8个字节，表示每个数据记录中该信号通道的采样点数，由此可以计算出信号的采样频率。

- 保留位：占32个字节，为未来可能的扩展或其他用途保留。

数据存储区域：

紧跟在文件头信息之后，按照文件头信息中指定的导联次序和采样频率存储信号数据。每个采样点的数值以2个字节的二进制整数表示，采用小端字节序（little-endian）存储，便于其他软件读取、处理和显示。数据的存储顺序是按照时间顺序依次存储每个数据记录中各个通道的采样值。例如，如果有3个通道，每个数据记录的持续时间为1秒，第一个通道的采样频率为100Hz，第二个通道的采样频率为50Hz，第三个通道的采样频率为20Hz，那么在每1秒的数据记录中，先存储第一个通道的100个采样值，再存储第二个通道的50个采样值，最后存储第三个通道的20个采样值。

呼吸机存储文件介绍

SD卡中存储数据，每天的治疗会生成一个文件夹和更新Compliance.edf文件，文件夹为当前治疗的日期yyyymmdd,如20241009，文件夹中有BRP/TREND/ALM/EVE四种文件，在当天的日期中，每次治疗都会生成这四种文件。

- BRP数据文件：此文件存储呼吸机的治疗时的实时压力和流量数据。采样速率较高，目前规划为10Hz采样率可连续存储35小时数据，25Hz采样率可连续存储14小时数据。

- TREND数据文件：此文件存储呼吸机的治疗时的趋势数据，包含治疗压力，漏气速率，潮气量，呼吸频率，血氧指数，脉率，鼾声指数，气流受限指数，采样率较低，为0.5Hz。

- ALM数据文件：此文件存储呼吸机治疗过程中报警信息，包含报警信息，报警发生时刻，

- EVE数据文件：此文件存储呼吸机治疗过程中呼吸事件信息，包含事件类型，事件发生时刻，事件持续时间，

- Compliance数据文件：此文件存储呼吸机的顺应性数据，包含设备的设置参数和治疗数据，包含当天治疗日期、治疗时长（分钟）、总运行时长（小时）、设置参数（运行模式、延时升压时间、起始压力、治疗压力、压力释放等级、APAP起始压力，最大压力，最小压力，调压灵敏度，自动启停开关，面罩类型，管路类型，湿化档位、管路加热档位）、治疗数据（AHI,AI,HI,OAI,CAI,P95,Leak,Snore,RERA,Cheyne Stokes）。

呼吸机存储机制

治疗过程中相关数据存储在FLASH中，其中BRP数据和TREND数据，每30s向flash存储一次，EVE数据和ALM数据是当有呼吸事件或报警发生时，向flash存储一次，compliance数据是在治疗结束后且时间跨过一天则向flash存储一次。

停止治疗后，当检测到SD卡时，则将flash中的数据拷贝至SD卡，生成edf文件，每天的治疗都会生成一个文件夹，用于存储当天治疗的BRP/TREND/ALM/EVE的四种数据。每次开关机生成一组BRP/TREND/ALM/EVE数据。